- CİHAZIN KULLANILDIĞI YER:

- RİA uygulama odası

- SORUMLULAR

- Ebe Ayfer Batkın ve Hm. Nurten TUFAN

- GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Cihaz steril edilecek malzemenin şekil ve yapısının bozulmayacağı set sıcaklıklarında çalıştırılmalıdır.

- Isıtılan malzemelerin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir veya patlayabilir olmadığı özellikle kontrol edilir.

- Sıvı hale dönüşebilecek ve hacimce genişleyebilecek numuneler kapalı kapta ısıtılmamalıdır.

- KULLANIMI

- Cihazın ön tarafında bulunan Aç-Kapa anahtarı ile cihaza güç verilir

- Kontrol sisteminin çalışır duruma geldiği izlenir.

- 170 Derecede bir saat; toplam işlem süresi (araçların sterilizatöre yerleştirilmesi, 170 Dereceye ısıtma, bir saat ısıda tutma ve soğutma ) 2-2,5 saat arasındadır.

- BAKIMI

- Cihazın periyodik bakımı yoktur.

- TEMİZLİK

- Cihaz temizliği ortam sıcaklığında ve cihaz güç kablosu cihazdan ayrıldıktan sonra yapılır.

- Kir ve tozlara karşı cihaz ıslak bez ile silinir. Sıvı deterjan kullanılabilir.

- Hariçden gelebilecek pas lekelerinden cihaz korunur. En küçük pas lekesi dahi olsa büyümeden derhal temizlenir.

KURU HAVA STERİLİZATÖRÜ KULLANIM TALİMATI

- Ön paneldeki Aç/Kapa açarak cihaz çalıştırılır. Cihazda akım varsa lamba yanacaktır.

- Ön paneldeki 60-240 C° arasında skalası bulunan termostat düğmesinden istenilen çalışma derecesi ayarlanır. Cihaz, istenilen ısı derecesine gelene kadar, termostatı aralıklarla açıp kapar ve bu esnada ikaz lambasının yanıp sönmesi normaldir.

- Cihaz istenilen çalışma derecesine geldiğinde, gerekiyorsa rafların yüksekliği ayarlanarak sterilizasyon yapılacak malzeme yerleştirilir. Isı homojenliğinin etkilenmemesi için raf yüzeyleri tamamen örtülmemelidir.

- Kuru hava sterilizasyonu için gerekli ısı genellikle 180 C°’dir. Özel malzemeler için aşağıdaki listeye bakılmalıdır.

- Cihaz kabininin üst kısmında bulunan hava ayar kapakçığı rutubet, duman, gaz vs.’nin dışarı atılması içindir; açık durması ısı derecesini etkilemez.

- Kapı mandalı çekilerek kapak açılır.

- Özel malzemelerin sterilizasyonu için özel koşullar:

  - Rahim içi araç uygulamasında kullanılan metal malzemeler:

    - 170 C°’de bir saat; toplam işlem süresi (araçların sterilizatöre yerleştirilmesi, 170 C°’ye ısıtma, bir saat ısıda tutma ve soğutma) 2-2,5 saat arasındadır.

    - 160 C°’de iki saat; toplam işlem süresi 3-3,5 saat arasındadır.